## Caracteristicas tecnicas Laparo
LAPAROSCOPIA | GILESSA Stryker 1788 |  | TIENDA MEDICA Mindray UX3 |  | ENDOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | COLONOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | Oferta economica
1. Caracteristicas Generales | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 1. CARACTERITISTICAS GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 4 VIDEOCOLONOSCOPIO CANTIDAD 1 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | Torre de laparoscopia | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
1.1 Monitor grado medico resolución Ultra HD (4K) minimo de (3840 × 2160) px minimo de 30 pulgadas | X |  | X |  | 1.1 Pantalla grado médico |  | en Subsanación no envian evidencia de pantalla grado medico | X |  | 4.1 Diametro de tubo de inserción entre 11.5 Y 13.2mm | X |  | X |  | GILESSA Stryker 1788 | 417083729 | 496329637 | 610000000
1.2 Neumoinsuflador de alto flujo minimo 40 LPM, presión de salida 1 minimo 3-25 mmHg, con pantalla programable. |  | Subsana, envian ficha pero no indican caracteristicas | X |  | 1.1.2 Tamaño minimo 25´ | X |  | X |  | 4.2 Diametro de canal de trabajo minimo 3.7 mm | X |  | X |  | TIENDA MEDICA Mindray UX3 | 512605000 | 609999950
1.3 Video procesador 4 K con salida de video DVI o HDMI o SDI | X |  | X |  | 1.1.3 Resolución minimo 1920 X 1080 | X |  | X |  | 4.3 Campo visual minimo de 140° | X |  | X
1.4 Fuente de luz de LED con control automatizado de luz | Subsana y cumple |  | X |  | 1.2 Ups de respaldo | Subsana y cumple |  | subsana y cumple |  | 4.4 Profundidad de campo entre 3 - 100mm | X |  | X |  | Conclusión: Ambas torre son marcar reconocidas en el mercado, pero el proveedor gilesa en subsanación no indico las caracteristicas de programación del neumoinsuflador a lo cual no se puede determinar si cumple. En la capacitación medica y tecnica tienda medica tiene un plus que nos da entrenamiento medico y tecnico ilimitado en comparación de gilesa que nos indica capacitaciones medicas y tecnicas por 5 días
1.5 Cabezal de camara con sensor de imagen CMOS | X |  | X |  | 2. PROCESADOR DE VIDEO |  |  |  |  | 4.5 Angulación de la selección flexible arriba/abajo minimo de 180°/180° | X |  | X
1.6 Cabezal de camara con sistema de auto enfoque | Subsana y cumple |  | X |  | 2.1 Voltaje de alimentación 110/220VAC( +/- 10%) frecuencia 50/60 Hz | X |  | x |  | 4.6 Angulación de la selección flexible derecha/izquierda minimo de 160°/160° | X |  | X
2. Alimentación Eléctrica |  |  |  |  | 2.2 Debe contar con minimo 2 modos de control de brillo | X |  | x
2.1 Requerimiento de energía de 110V (+/-10%)50/60 Hz | X |  | X |  | 2.3 Capacidad de la botella de agua de minimo 200 mL | Subsana y cumple |  | x
2.2 UPS de respaldo | Subsana y cumple |  | Subsana y cumple |  | 2.4 Sistema de corrección de color ROJO-AZUL con ajuste de ± 5 pasos | x |  | x | [7 empty] | Elaboro
3. Acesorios |  |  |  |  | 2.5 Debe contar minimo con 2 puertos de salida de video | x |  | x
3.1 Lente rigido 0° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.6 Sistema de grabación de imágenes en formato JPG | x |  | x
3.2 Lente rigido 30° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.8 Zoom digital | x |  | x
3.4 Cable de luz para laparoscopia | Subsana y cumple |  | X |  | 2.9 Cuente con DICOM | x |  | x
3.5 Manguera para CO2 | Subsana y cumple |  | X |  | 2.10 Pantalla tactil | x |  | x
3.6 Manguera neumoinsuflador | Subsana y cumple |  | X |  | 2.11 Compatibilidad con videoendoscopio | x |  | x
3.7 Carro para torre con soporte de cilindro y brazo para monitor | x |  | X |  | 3. VIDEOGASTROSCOPIOS
4. Servicio post venta |  |  |  |  | 3.1 Diametro de tubo de inserción entre 9.5 y 11 mm | x |  | x
4.1 Instalación | X |  | X |  | 3.2 Diametro de canal de trabajo minimo 2.8 mm | x |  | x
4.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | X |  | X |  | 3.3 Campo visual minimo de 140° | x |  | x
4.3 Capacitación | X 5 dias |  | X ILIMITADOS |  | 3.4 Profundidad de campo entre 3 mm a 100 mm |  | Minimo 2 mm | x
4.4 Garantia de 1 año | X |  | X |  | 3.5 Angulación de la sección curva arriba/abajo minimo de 210°/90° | x |  | x
4.5 Entrenamiento clinico | X 5 dias |  | X 1 Semana o mas |  | 3.6 Angulación de la sección curva derecha/izquierda minimo de 100°/100° | x |  | x
4.6 Documentación lega (INIVMA, documento de importación, Manuela tecnico y de funcionamiento) | X |  | x |  | 4. CARRO DE TRANSPORTE
[5 empty] | 4.1 Carro con minimo dos entrepaños y brazo articulado para monitor |  | Subsana pero en ficha tencia no especifica brazo ergonomico, solo se evidencia en imagen | subsana y cumple
5. SERIVICIO POST VENTA
[5 empty] | 5.1 Instalación | x |  | x
[5 empty] | 5.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | x |  | x
[5 empty] | 5.3 Capacitación técnica | x |  | minimo una semana o mas
[5 empty] | 5.4 Garantia minima de 1 año | x |  | x
[5 empty] | 5.5 Entrenamiento clinico | x |  | ilimitados
[5 empty] | 5.6 Documentación legal (INIVMA, documento de importación, Manual tecnico y de funcionamiento) | x |  | x

## Caracteristicas tecnicas Endos
LAPAROSCOPIA | GILESSA Stryker 1788 |  | TIENDA MEDICA Mindray UX3 |  | ENDOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | COLONOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | Oferta economica
1. Caracteristicas Generales | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 1. CARACTERITISTICAS GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 4 VIDEOCOLONOSCOPIO CANTIDAD 1 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | Torre de endoscopia | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
1.1 Monitor grado medico resolución Ultra HD (4K) minimo de (3840 × 2160) px minimo de 30 pulgadas | X |  | X |  | 1.1 Pantalla grado médico |  | Subsanación no envian evidencia de pantalla grado medico | X |  | 4.1 Diametro de tubo de inserción entre 11.5 Y 13.2mm | X |  | X |  | GILESSA Lynmou VC1600 | 348838753 | 415118116 | 727263740
1.2 Neumoinsuflador de alto flujo minimo 40 LPM, presión de salida 1 minimo 3-25 mmHg, con pantalla programable. |  | Subsana, envian ficha tecnica pero no indican caracteristicas | X |  | 1.1.2 Tamaño minimo 25´ | X |  | X |  | 4.2 Diametro de canal de trabajo minimo 3.7 mm | X |  | X |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina | 609562040 | 725378828
1.3 Video procesador 4 K con salida de video DVI o HDMI o SDI | X |  | X |  | 1.1.3 Resolución minimo 1920 X 1080 | X |  | X |  | 4.3 Campo visual minimo de 140° | X |  | X
1.4 Fuente de luz de LED con control automatizado de luz | Subsana y cumple |  | X |  | 1.2 Ups de respaldo | Subsana y cumple |  | subsana y cumple |  | 4.4 Profundidad de campo entre 3 - 100mm | X |  | X
1.5 Cabezal de camara con sensor de imagen CMOS | X |  | X |  | 2. PROCESADOR DE VIDEO |  |  |  |  | 4.5 Angulación de la selección flexible arriba/abajo minimo de 180°/180° | X |  | X |  | Conclusión: El proveedor gilessa en las caractaristicas tecnicas no indico si la pantalla es grado medico, se pidio subsanar y no realizo aclaración y en campo de de trabajo de lente para gastroscopio no cumple con las caracteristicas. En la capacitación medica y tecnica, tienda medica tiene un plus que nos da entrenamiento medico y tecnico ilimitado en comparación de gilesa que nos indica capacitaciones medicas y tecnicas por 5 días
1.6 Cabezal de camara con sistema de auto enfoque | Subsana y cumple |  | X |  | 2.1 Voltaje de alimentación 110/220VAC( +/- 10%) frecuencia 50/60 Hz | X |  | x |  | 4.6 Angulación de la selección flexible derecha/izquierda minimo de 160°/160° | X |  | X
2. Alimentación Eléctrica |  |  |  |  | 2.2 Debe contar con minimo 2 modos de control de brillo | X |  | x
2.1 Requerimiento de energía de 110V (+/-10%)50/60 Hz | X |  | X |  | 2.3 Capacidad de la botella de agua de minimo 200 mL | Subsana y cumple |  | x
2.2 UPS de respaldo | Subsana y cumple |  | Subsana y cumple |  | 2.4 Sistema de corrección de color ROJO-AZUL con ajuste de ± 5 pasos | x |  | x
3. Acesorios |  |  |  |  | 2.5 Debe contar minimo con 2 puertos de salida de video | x |  | x
3.1 Lente rigido 0° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.6 Sistema de grabación de imágenes en formato JPG | x |  | x | [7 empty] | Elaboro
3.2 Lente rigido 30° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.8 Zoom digital | x |  | x
3.4 Cable de luz para laparoscopia | Subsana y cumple |  | X |  | 2.9 Cuente con DICOM | x |  | x
3.5 Manguera para CO2 | Subsana y cumple |  | X |  | 2.10 Pantalla tactil | x |  | x
3.6 Manguera neumoinsuflador | Subsana y cumple |  | X |  | 2.11 Compatibilidad con videoendoscopio | x |  | x
3.7 Carro para torre con soporte de cilindro y brazo para monitor | x |  | X |  | 3. VIDEOGASTROSCOPIOS
4. Servicio post venta |  |  |  |  | 3.1 Diametro de tubo de inserción entre 9.5 y 11 mm | x |  | x
4.1 Instalación | X |  | X |  | 3.2 Diametro de canal de trabajo minimo 2.8 mm | x |  | x
4.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | X |  | X |  | 3.3 Campo visual minimo de 140° | x |  | x
4.3 Capacitación | X 5 dias |  | X ILIMITADOS |  | 3.4 Profundidad de campo entre 3 mm a 100 mm |  | Minimo 2 mm | x
4.4 Garantia de 1 año | X |  | X |  | 3.5 Angulación de la sección curva arriba/abajo minimo de 210°/90° | x |  | x
4.5 Entrenamiento clinico | X 5 dias |  | X 1 Semana o mas |  | 3.6 Angulación de la sección curva derecha/izquierda minimo de 100°/100° | x |  | x
4.6 Documentación lega (INIVMA, documento de importación, Manuela tecnico y de funcionamiento) | X |  | x |  | 4. CARRO DE TRANSPORTE
[5 empty] | 4.1 Carro con minimo dos entrepaños y brazo articulado para monitor |  | Subsana pero en ficha tencia no especifica brazo ergonomico, solo se evidencia en imagen | subsana y cumple
5. SERIVICIO POST VENTA
[5 empty] | 5.1 Instalación | x |  | x
[5 empty] | 5.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | x |  | x
[5 empty] | 5.3 Capacitación técnica | x 5 días |  | minimo una semana o mas
[5 empty] | 5.4 Garantia minima de 1 año | x |  | x
[5 empty] | 5.5 Entrenamiento clinico | x 5 días |  | ilimitados
[5 empty] | 5.6 Documentación legal (INIVMA, documento de importación, Manual tecnico y de funcionamiento) | x |  | x

## Caracteristicas tecnicas Colono
LAPAROSCOPIA | GILESSA Stryker 1788 |  | TIENDA MEDICA Mindray UX3 |  | ENDOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | COLONOSCOPIO | GILESSA Lynmou VC1600 |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina |  | Oferta economica
1. Caracteristicas Generales | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 1. CARACTERITISTICAS GENERALES | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | 4 VIDEOCOLONOSCOPIO CANTIDAD 1 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | Torre de colonoscopia | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
1.1 Monitor grado medico resolución Ultra HD (4K) minimo de (3840 × 2160) px minimo de 30 pulgadas | X |  | X |  | 1.1 Pantalla grado médico |  | en Subsanación no envian evidencia de pantalla grado medico | X |  | 4.1 Diametro de tubo de inserción entre 11.5 Y 13.2mm | X |  | X |  | GILESSA Lynmou VC1600 | 136986301 | 163013698 | 266560000
1.2 Neumoinsuflador de alto flujo minimo 40 LPM, presión de salida 1 minimo 3-25 mmHg, con pantalla programable. |  | Subsana, envian ficha tecnica pero no indican caracteristicas | X |  | 1.1.2 Tamaño minimo 25´ | X |  | X |  | 4.2 Diametro de canal de trabajo minimo 3.7 mm | X |  | X |  | TIENDA MEDICA Pentax imagina | 224000000 | 266560000
1.3 Video procesador 4 K con salida de video DVI o HDMI o SDI | X |  | X |  | 1.1.3 Resolución minimo 1920 X 1080 | X |  | X |  | 4.3 Campo visual minimo de 140° | X |  | X
1.4 Fuente de luz de LED con control automatizado de luz | Subsana y cumple |  | X |  | 1.2 Ups de respaldo | Subsana y cumple |  | subsana y cumple |  | 4.4 Profundidad de campo entre 3 - 100mm | X |  | X |  | Conclusión: Ambos cumplen con las caracteristicas tecnicas. En la capacitación medica y tecnica, tienda medica tiene un plus que nos da entrenamiento medico y tecnico ilimitado en comparación de gilesa que nos indica capacitaciones medicas y tecnicas por 5 días
1.5 Cabezal de camara con sensor de imagen CMOS | X |  | X |  | 2. PROCESADOR DE VIDEO |  |  |  |  | 4.5 Angulación de la selección flexible arriba/abajo minimo de 180°/180° | X |  | X
1.6 Cabezal de camara con sistema de auto enfoque | Subsana y cumple |  | X |  | 2.1 Voltaje de alimentación 110/220VAC( +/- 10%) frecuencia 50/60 Hz | X |  | x |  | 4.6 Angulación de la selección flexible derecha/izquierda minimo de 160°/160° | X |  | X
2. Alimentación Eléctrica |  |  |  |  | 2.2 Debe contar con minimo 2 modos de control de brillo | X |  | x
2.1 Requerimiento de energía de 110V (+/-10%)50/60 Hz | X |  | X |  | 2.3 Capacidad de la botella de agua de minimo 200 mL | Subsana y cumple |  | x | [7 empty] | Elaboro
2.2 UPS de respaldo | Subsana y cumple |  | Subsana y cumple |  | 2.4 Sistema de corrección de color ROJO-AZUL con ajuste de ± 5 pasos | x |  | x
3. Acesorios |  |  |  |  | 2.5 Debe contar minimo con 2 puertos de salida de video | x |  | x
3.1 Lente rigido 0° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.6 Sistema de grabación de imágenes en formato JPG | x |  | x
3.2 Lente rigido 30° autoclavable | Subsana y cumple |  | X |  | 2.8 Zoom digital | x |  | x
3.4 Cable de luz para laparoscopia | Subsana y cumple |  | X |  | 2.9 Cuente con DICOM | x |  | x
3.5 Manguera para CO2 | Subsana y cumple |  | X |  | 2.10 Pantalla tactil | x |  | x
3.6 Manguera neumoinsuflador | Subsana y cumple |  | X |  | 2.11 Compatibilidad con videoendoscopio | x |  | x
3.7 Carro para torre con soporte de cilindro y brazo para monitor | x |  | X |  | 3. VIDEOGASTROSCOPIOS
4. Servicio post venta |  |  |  |  | 3.1 Diametro de tubo de inserción entre 9.5 y 11 mm | x |  | x
4.1 Instalación | X |  | X |  | 3.2 Diametro de canal de trabajo minimo 2.8 mm | x |  | x
4.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | X |  | X |  | 3.3 Campo visual minimo de 140° | x |  | x
4.3 Capacitación | X 5 dias |  | X ILIMITADOS |  | 3.4 Profundidad de campo entre 3 mm a 100 mm |  | Minimo 2 mm | x
4.4 Garantia de 1 año | X |  | X |  | 3.5 Angulación de la sección curva arriba/abajo minimo de 210°/90° | x |  | x
4.5 Entrenamiento clinico | X 5 dias |  | X 1 Semana o mas |  | 3.6 Angulación de la sección curva derecha/izquierda minimo de 100°/100° | x |  | x
4.6 Documentación lega (INIVMA, documento de importación, Manuela tecnico y de funcionamiento) | X |  | x |  | 4. CARRO DE TRANSPORTE
[5 empty] | 4.1 Carro con minimo dos entrepaños y brazo articulado para monitor |  | Subsana pero en ficha tencia no especifica brazo ergonomico, solo se evidencia en imagen | subsana y cumple
5. SERIVICIO POST VENTA
[5 empty] | 5.1 Instalación | x |  | x
[5 empty] | 5.2 Minimo 2 mantenimientos preventivos durante el año de garantia | x |  | x
[5 empty] | 5.3 Capacitación técnica | x |  | minimo una semana o mas
[5 empty] | 5.4 Garantia minima de 1 año | x |  | x
[5 empty] | 5.5 Entrenamiento clinico | x |  | ilimitados
[5 empty] | 5.6 Documentación legal (INIVMA, documento de importación, Manual tecnico y de funcionamiento) | x |  | x

## Oferta Economica Endos
Oferta economica
Torre de laparoscopia | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
GILESA | 417083729 | 496329637 | 610000000
TIENDA MEDICA | 512605000 | 609999950
Torre de endoscopia | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
GILESSA Lynmou VC1600 | 348838753 | 415118116 | 727263740
TIENDA MEDICA Pentax imagina | 609562040 | 725378828
Pentax imagina | Ante de IVA | Valor IVA incluido | Valor techo
GILESA | 136986301 | 163013698 | 266560000
TIENDA MEDICA | 224000000 | 266560000